附件一

核医学科设备参数

一、通风橱技术参数：

1完全隔离式防护的洁净不锈钢工作腔室,独立的负压排风机组系统。

2.活度计整机嵌入式设计，减少放射源对仪器的污染。

3.内置放射性气体过滤器,活性炭吸附装置。

4.钢化玻璃控制面板，减少操作过程污染。

5.排风方式:负压式排风。

6.排风量:＞1.5m³/秒。

7.定时臭氧发生器、紫外线自动消毒。

8.设备支持与辐射监测系统通信。

9.可视铅玻璃窗，大小不低于:300mm(w)*300mm(h)*400mm(d)。

10.放射性药物屏蔽自动传送装置。

11.设备带通讯接口可以与核素药品管理系统连接，实现核素日常管理。

12.屏蔽指数12mmpb。

13.材质：304不锈钢+高密度铅+高透光铅玻璃。

14.外部尺寸:1000mm(w)*700mm(d)*1700mm(h)。

15.配备通风橱需要的通风和净化过滤设备设施，且满足卫生和环保的管理要求。

16.提供样品图。

二、注射窗参数：

1.配置带同等反复的伸手孔.

2.正面高铅玻璃观察窗.

3.嵌入式照明装置.

4.定时紫外线、臭氧自动消毒.

5.嵌入式语音对讲系统.

6.钢化玻璃控制面板，减少操作过程污染。

7.注射台面下集成1个废物桶。

8.防护铅当量10mmpb。

9.材质：304不锈钢+高密度铅+高透光铅玻璃。

10.规格尺寸：（W）600mm*900mm（H）。

11.提供样品图。

三、防护护士分诊台参数：

1.定时紫外线自动消毒.

2.分诊台下半部分用不锈钢+高密度铅，高度1000mm；上半部分用高透光铅玻璃，高度700mm.

3.智能语音对讲系统.

4.接单窗口：采用下沉凹式防护，长度300mm，深度厚度适宜参照银行窗口.

5.防护门：1扇， 长宽高适宜,包含在分诊台长度中.

6.防护标准3.5mmbp.

7.材质：304不锈钢+高密度铅+高透光铅玻璃.

8.规格尺寸：6000mm(w) *1700mm(h).

9.本分诊台不含办公桌.

10.提供样品图。