## Sheet1
2019年麻醉中心麻醉机采购参数表
1.基本信息
名称 | 数量 | 设备用途
麻醉机 | 5 | 麻醉复苏
2.技术参数
1.1 | 电子显示流量计及机械总流量计
*1.2 | 标配一个与麻醉机同品牌的高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿
*1.3 | 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体
*1.4 | 回路整体可旋转，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求
1.5 | 回路整体可徒手拆卸
*1.6 | ≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与麻醉机主机一体化且为内嵌式非外挂式设计
*1.7 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示
*1.8 | 配备双流量传感器（吸入，呼出端）
3.功能描述
*2.1 | 提供下列通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP
*2.2 | 潮气量范围：容量控制：20ml-1500ml，压力控制：5ml-1500ml
*2.3 | 吸气压力设置范围：5-65 cmH2O （PEEP+）
*2.4 | 支持压力：off， 3cmH2O-40cmH2O
2.5 | 呼气末正压(PEEP)范围：OFF，4到30 cmH2O
2.6 | 压力限制范围：12到100 cmH2O
*2.7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）
*2.8 | 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可升级麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测
2.9 | 功能插件能与同品牌监护仪兼容，相关参数能交互显示， 有升级工作站潜力
4.配置要求
*3.1 | 标配AGSS主动排污系统
3.2 | 具备插件槽，可直接插拔插件
3.3 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
3.4 | 4个辅助输出电源接口
*3.5 | 主机保修期≥1年，维修响应时间≤24小时，并提供备用机
注： 1.技术参数中标注“*”号的为关键技术参数。功能描述为必填。 2.商务条款由医院统一要求，如由特殊要求请填写。