二、项目技术参数：

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 功能需求 | 相对应技术参数 |
| 1. | 顶部激光灯指示横断位和矢状位，双侧移动激光灯可安装在任意位置指示冠状位。 |
| 1.1* | 移动距离：60厘米 |
| 1.2 | 投射范围：6米及以上 |
| 1.3* | 定位精度：± 0.1毫米 |
| 1.4* | 移动精度：±0.1毫米 |
| 1.5* | 线宽：4米处≤1.0毫米 |
| 1.6 | 线长：4米处≥2米 |
| 1.7* | 投射定位精度：3米处±0.5毫米 |
| 1.8 | 机械编码器精度：0.02毫米 |
| 1.9 | 发射窗：纳米薄膜发射窗 |
| 2. | 控制端及软件：基于WINDOWS操作系统，界面友好，易于操作和使用 |
| 2.1 | CT-SIM软件包 |
| 2.2* | CT-SIM 精确刻度定位验证模体 |
| 2.3* | 可通过DICOM3.0/RT连接各种治疗计划系统（TPS）； |
| 2.4 | 可挂式触摸屏一体机 |
| 2.5 | 软件手册，校准附件，控制盒及所需数据线 |
| 3.* | 提供现场测量、设计、安装（包含顶部安装支架）、培训，免费维保3年。 |
| 放疗专用CT平板床 |  |
| 1* | 针对ECT床面进行定制，适配CT弧型床面 |
| 2.* | 用于放疗CT模拟定位平板床，全碳纤维材料，无伪影 |
| 3. | 有定位孔和标记，方便拆卸与再次安装使用 |
| 4.* | 均载135kg情况下下型变小于2mm |
| 5. | 免费维保3年 |
| 放疗定位板 |  |
| 1.* | 可用于头、头颈、胸腹、下腹部、乳腺等仰卧体位固定，碳纤维材质 |
| 2.* | 配头脚方向头枕调节适配器，满足不同身高患者体位固定要求 |
| 3 | 配塑形垫定位器，使得塑形垫可以结合定位膜进行固定 |
| 4. | 可采用颈胸膜固定，定位膜固定范围需包括鼻尖以上至剑突以下 |
| 5. | 体宽方向有调节档位≥3个，满足不同体型患者固定要求 |
| 6. | 能提供用于乳腺固定的面膜和体膜，面膜用于保证锁骨上靶区治疗位置精度 |
| 7.* | 可配卡销式真空袋固定，确保定位精度和摆位重复性 |
| 8. | 底座表面印有摆位坐标线，边缘有刻度线 |
| 9.* | 可以通过适配条把底板固定到加速器床板上，底板背部适配条定位槽手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体 |
| 10.* | 通过FDA、CE、CFDA等认证，通过ISO13485和ISO9001质量管理体系 |
| 11. | 免费维保3年 |
| 商务条款 | 1、交货安装时间：按照合同约定时间。 2、交货地点：四川省肿瘤医院。 3、付款时间及结算方式：货物全部运到买方指定地点，产品无任何质量问题，技术性能达到要求且安装调试合格,能完全正常使用，经买卖双方共同签署验收报告后90日内买方向卖方支付合同总金额的90%。保修期届满后，货物无任何质量问题，买方凭卖方付款函在扣除按照本协议约定由卖方承担的费用后（如有），支付余款。 |

备注：带*为重要参数，请先填写功能需求，然后根据功能需求填写相应参数。

三、评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 不带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
|  |  |  | 带专用试剂或耗材仪器评分标准： 1、机器以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） 2、试剂或耗材以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×15（保留两位小数） | 试剂或耗材报价报单人份专用试剂或耗材价格 |
| 2 | 技术指标和配置30% | 30 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得30分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣 4分，带*号的重要参数不满足的，一项扣6分， 最多扣30分。注：提供相关证明材料。 | 注：加“*”为重要参数，供应商提供的货物若与响应参数不符则为虚假应标，所送达目的地货物不予验收，不予付款。 |
| 3 | 设备管理信息系统接口5% | 5 | 设备有运行日志,可查询,无偿开放接口并向设备管理系统提供接入服务 |  |
| 4 | 信誉10% | 10 | 制造厂家获得 ISO9001 质量管理体系认证得2分； 制造厂家获得ISO14001环保认证得2分。 - 制造厂家获得ISO13485认证得 2分。 供应商获得 ISO9001 质量管理体系认证得2 分； 供应商获得ISO14001环保认证得 2分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 5 | 业绩10% | 10 | 上一年度复旦大学医院全国排行榜前十名，及省内大型三甲医院 | 以销售合同为准与支付凭证 |
| 6 | 售后服务13% | 13 | 1、从投标人提供的产品制造商售后服务地点、专业的售后服务团队等方面进行综合评定：提供厂家售后服务机构驻地及人员社保等证明材料，每提供一份社保证明得1分，最多得4分。（提供复印件加盖投标人鲜章) 2、完全满足售后服务要求的得3分，优于要求且对项目整体售后服务有显著提升，每一项加1分，最高加4分。不满足招标售后服务要求的得0分。 3、投标人提供完善售后服务机制承诺，提供售后服务保障措施以及服务承诺，提供完善售后服务支持方案，能充分保障项目需求、人员配置以及故障处理等的响应时间、解决故障承诺的时间，提供人员培训计划、培训内容、质量保证期限及质量保证的范围承诺得6分。缺少1项或者不能满足实际使用需求每有一项扣1分，扣完为止。 | 无售后者不得分 |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |