| 1、低价中标法 □（无技术参数及评分细则，以书面密封报价最低价中标。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、综合评分法 √（根据技术参数及评分细则进行综合评分，以评分最高者中标。） |  |  |  |  |  |
| 2.1技术参数 |  |  |  |  |  |
| 功能需求 |  |  | 相对应技术参数 |  |  |
| 1、 |  |  | 维保设备出现失超时，买方应完成以下服务内容： |  |  |
| 1.1、励磁服务 |  |  | 完成励磁，恢复系统，设备能够正常使用。 |  |  |
| 1.2、匀场服务 |  |  | 励磁结束后，若磁场不均匀，则需要进行匀场服务。 |  |  |
| 1.3、更换配件 |  |  | 更换滤波器D15。 |  |  |
| 1.4、升级配件 |  |  | 升级更换使OR105磁体降低在持续模式失超概率的热声振荡阻尼器。 |  |  |
| 2、增加液氦服务 |  |  | 添加液氦达设备能够正常使用。 |  |  |
| 2.1、人员资质 |  |  | 添加液氦人员需持磁体液氦加注证书工程师执行液氦加注，加注流程完全符合液氦加注规范，与服务手册要求一致。 |  |  |
| 2.2、加注检查 |  |  | 加注前需检查磁体压力及冰堵，如发现任何问题必须停止加注，待故障修复后方能继续做业。 |  |  |
| 2.3、加注操作 |  |  | 加注时随时观察杜瓦罐压力，避免热空气进入磁体引发失超，一般为4-5psi，同时需要熟练操作1/3PSI旁路阀控制磁体压力，避免磁体压力过高引发失超。 |  |  |
| 2.4、密封要求 |  |  | 加注完成后，必须使用新磁体密封圈（材质为铜）进行密封，避免磁体泄露，导致结冰。 |  |  |
| 2.5、包装规格 |  |  | 液氦需要250L或者500L杜瓦罐包装。 |  |  |
| 2.6、液氦纯度 |  |  | He>=99.999%。 |  |  |
| 2.7、杂质含量 |  |  | H2<=1.0ppm，O2+Ar<=1.0ppm ，N2<=2.0ppm，CO<=0.5ppm，CO2<=0.5ppm，CH4<=0.5ppm，H2O<=3.0ppm |  |  |
| 2.8、液氦消耗 |  |  | 每次退磁、升磁液氦消耗量限制在6%以内；匀场过程中失超，液氦的损失由供应商承担；维修结束后液氦液面不能低于70%。 |  |  |
| 3、线圈 |  |  | 维保期间，线圈损坏包换新线圈。 |  |  |
| 4、工期 |  |  | 如设备出现失超，限定维修工期为20个工作日. |  |  |
| 5、商务条款 |  |  | 1、服务有效期二年，合同一年一签。 2、服务地点：四川省肿瘤医院 3、服务要求：至服务开始之日起，买方应尽快恢复设备至正常使用，如一年内再次发生失超，买方应再次免费维修至设备恢复至正常使用状态；若维修过程中出现两次失超或者三次以上匀场后不能正常使用，则属于维修失败，合同自动终止。 4、付款时间以及结算方式：恢复设备至正常使用并验收合格后3月，卖方收到买方开具合格发票后一个月内支付合同款项的50%；验收满一年,设备正常使用再支付余下的50%款项。 |  |  |
| 2.2评分细则（根据实际需求可在以下模板上进行调整） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 |  | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价30% | 30 |  | 1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |  |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40 |  | 完全符合招标文件要求没有负偏离得40分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣 3分,最多扣40分。注：提供相关证明材料。 | 供应商提供的配件若与响应参数不符则为虚假应标，所送达目的地货物不予验收，不予付款。 |
| 3 | 服务方案15% | 15 |  | 根据投标人提供的服务方案是否投标人结合本项目的特点，提供完善、科学的服务方案（包含但不限于项目背景的准确认识、项目实施计划、配备的人员及分工、提供的硬件支撑等、应急预案等）进行评审投标人提供的实施方案完全满足以上评定方向，并且方案完整详尽、保障措施全面、最大化有利于且满足采购需求实施得15分，投标人编制的实施方案有一项未体现或不完善、措施不得当、可操作性差，阐述不清晰的，不符合或不利于本项目采购实际需求实施的，每有一项扣5分，本分项扣完为止。未提供不得分 |  |
| 4 | 技术力量5% | 5 |  | 1.投标人的维修配备专业技术人员： 本项目配备服务人员具有1个MR专业维修资质的工程师得1分，最多得3分。（提供相关资质和近6个月的社保证明） 2,投标人具有ISO9001或ISO2000、ISO13485的一个得1分，最多得2分，提供证书复印件加盖投标人鲜章。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 5 | 业绩8% | 8 |  | 根据投标人的类似业绩情况进行评审，每提供1个相关业绩可得1分，最多可得8分。 | 以投标人提供的维保合同或其他相关证明文件为准 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2 |  | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。 |  |