凝胶成像分析系统

1.内置电脑，无需另配

2.数码高分辨率低照度积分摄像头

3.镜　头： 6倍光学自动或手动变焦镜头，光圈F1.2~16

4.光　源： 透射波长300nm，透射面积200mm×200mm

5.反射波长254nm、365nm（2波长）

6.透射白光面积300mm×300mm

7.紫外光强弱可调，适用于不同目的操作，可作琼脂糖电泳显微照片，酶标板，放射自显影8.照片，Slot/杂交分析等

9.拍摄系统：710万象素数码相机，捕捉图像清晰

10.快门速度：1／800至16秒，

11.变焦功能：3倍光学或130万-1250万像素专业数码CCD

12.白光箱：交直流两用。

恒温金属浴

1.温控范围： 环境温度 +5℃~120℃

2.温度波动度： @50~100℃：≤±0.15℃，@100.1~120℃：≤±0.2℃

3.升温时间： 从室温20℃至120℃，≤ 25 分钟

4.温度均匀性： @40℃:≤±0.5℃

5.温控精度： 0.1℃

6.数显方式：  LCD

7.来电自动恢复功能： 有

8.编程方式： 6段编程

9.定 时： 99h59min或连续

10.机壳防护等级：  IP21

11.*可放模块数： 4

12.外形尺寸： 430x220x111mm

4度/-20度冰箱

- 上冷藏下冷冻YCD-EL450。

- 上室2-8℃，3个搁架；下室-10~-25℃；6个抽屉

- 双压缩机，独立控制上下冷藏、冷冻室。

- 无氟环保制冷；

- 键盘锁定和密码保护功能，开机延时和停机间隔功能，完善的声光报警功能；

箱体底部有滚轮。

小鼠独立通气笼（56盒子）

1. 规格： 1860×580×1780mm      7层×8=56笼

2.笼架带有微调功能：通过调节进排风阀上的微调装置，来调节笼盒的进出风风量，使整个笼架上的笼盒压差均匀（压差误差≤3Pa）。

3.笼架采用304不锈钢管，钢管厚度大于1.5mm，广东生产，3年质保；

4.送排风管道为可拆卸式，便于清洗；

5.外置饮水装置，250ml。

组织自动脱水机

1. 液缸数量：12个（9个缸、3个蜡虹）

2. 吊栏滤液：时间可任意调整  单缸处理时间：0～99小时可调

3. 单缸容积：1000ml  1500ml  2000ml  2500ml  (根据所选机型选择)

4. 电源：AC220V±10%     50HZ  功率：≤500W

包埋机

1. 储蜡槽温度：55℃～70℃，

2. 出蜡口温度：55℃～70℃，

3. 操作台温度：55℃～70℃，

4.冷台温度：-3℃～-20℃。

数显脑立体定位仪

1、工作条件

1.1工作温度+5℃-32℃。

1.2工作相对湿度：20-80%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2、主要技术指标

*2.1、每个操作臂轴装备密封电子传感器，测量精确为 0.01mm，三个轴行程均为 80mm, ·激光雕刻刻度便于读数；

*2.2、同时适用大、小鼠，无需更接适配器，智能的数字显示屏便于准确定位实验动物位置;

2.3、任意位置角度的完全锁定：允许多方位调整操作臂位置， 满足电极植入所需的任何角度位置。

2.4、具有垂直90度绝对锁定功能，改良的锁定机械可以保证支雷在任何角度稳定固定而不会渭动。

2.5、黄铜隔商镀层使操作臂易于接地，避免带入电噪声干扰。

2.6、非创伤性耳杆设计，一端为18度，另一端是45度；

*2.7、要求提供非U型框底座， 拥有更大的操作空间，

3、配置要求

3.1 数显脑立体定位仪主机  1套

3.2 大鼠和小鼠固定器      1套

3.3 大鼠和小鼠耳杆        1套

动物麻醉仪

1. 工作条件

1.1  工作温度: 室温条件下工作

1.2  工作相对湿度：相对湿度在30%-90%

1.3  电源：100-240 V，50/60 Hz

2. 技术规格要求

2.1 适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物。

2.2 麻醉机挥发罐内部采取可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应，具有抗倾斜功能。可选择氧气或空气作为供气气源。提供精确的氧气流量计，流量可控范围0-4000ml/min。

*2.3  挥发罐输出稳定、密闭性好、安全可靠，不受流量、温度、流速、压力变化的影响。麻醉剂挥发罐，容量≥120ml,浓度范围0-5%，带流量和温度自动补偿功能，精度不低于0.5%，且温度保持在10-35℃范围。

2.4  具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，加药方式密闭加药，避免麻醉药溢出，更安全。

*2.5  麻醉废气主动回收功能，风速可调节调节，可以同时吸收1至5个麻醉面罩排出的废气； 具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和；具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器），提示及时更换过滤罐。

2.6  满足大小鼠麻醉实验，可升级为同时满足5只动物的麻醉诱导维持实验。

*2.7  麻醉面罩和诱导盒气路切换便捷，切换时间不超过1秒钟；气路切换和快氧功能结构采用一体组合，占用空间小，紧凑美观；进气接头可兼容不同品牌通气管道。

2.8  预留双流量计和双通道流量计安装扩展位，方便增加第二个气体流量计；预留移动支架安装扩展位,随时可以升级为移动式,在不同实验空间移动。

2.9  整台机器设计紧凑体积≤270*200*320mm,带有便携式把手,移动灵活。

医用低温展示柜

1、工作条件：

1.1环境温度16-32℃，

1.2环境湿度：20-80%，

1.3电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、技术要求

2.1、产品结构：立式，双开门，有效容积≥1005L，

2.2、箱内温度2～8℃可调；

2.3、微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度≤0.2度；

2.4、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池欠电压报警、开门报警等；

2.5、三种报警方式及多重保护功能，可实现：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警；开机延时、停机间隔等；

2.6、采用优质压缩机和风扇电机；

2.7、合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速；

2.8、内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定；

2.9、安全门锁设计，防止随意开启；

2.10、宽电压带设计，适用电压范围不低于190～240V；

2.11、透明双层中空镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露；

2.12、内设照明灯，存取物品一目了然；

*2.13、要求提供温度测试孔，方便安装温度监控系统。

2.14、多层可调节白色浸塑冷拔钢丝搁架设计，可根据需要调节间隙；

2.15、要求提供温度监测系统

2.15.1、测量范围：-40℃-100℃；

2.15.2、测量精度：±0.2℃

2.15.3、分辨率：温度：0.1℃

*2.15.4、要求提供彩屏显示屏≥2寸，温度超限时可自动变色，醒目提醒

*2.15.5 所有监测系统设备至少可同时接入4路有线外置温度传感器，传感器与监测系统设备采用可靠的有线连接，保证传感器安装后不影响冰箱密封性能。