## Sheet1
麻醉中心充气式升温设备参数表
1.基本信息
名称 | 数量 | 设备用途
充气式升温设备 | 20 | 围术期患者体温保护
2.技术参数
*1.1 | 四档调温：室温、低温档32℃±3℃、中温档38℃±3℃、高温档43℃±3℃，一键式切换
*1.2 | PTC陶瓷加热模块
1.3 | 电子温度控制
*1.4 | 具有三个及以上控温传感器，高精度控温，无热量滞后性
*1.5 | 双重过滤系统：初效过滤器；0.2μm高效过滤器
3.功能描述
2.1 | 适用于15℃-25℃的操作环境
*2.2 | 独立式按键操作，简单快捷，不会误操作
2.3 | 低噪音：小于55分贝
*2.4 | 可以在一定程度上抵抗高频电刀，无线电设备等强干扰源
2.5 | 液晶面板能通过声音及文字显示错误及报警信息
4.配置要求
*3.1 | 安全性配置1：当软管末端的温度达到预设的53℃+/-3℃时，热熔断器将关闭加热器
*3.2 | 安全性配置2：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声
3.3 | 过电流保护：双输入带保险丝的电路
*3.4 | 配套耗材：可与患者皮肤直接接触，不损害患者皮肤。所有毯型均灭菌。 提供多种毯型：身下毯、截石位毯、全身毯、成人U型毯、儿童U型毯、儿童毯、肩部毯、上半身毯、下半身毯、肩部毯、侧风口身下毯、手术毯等多款充气保温毯型号，以保证不同病人不同体位的使用
注： 1.技术参数中标注“*”号的为关键技术参数。功能描述为必填。 2.商务条款由医院统一要求，如由特殊要求请填写。
麻醉医学中心
2108/7/30