妇科高频手术系统技术参数

一、电外科主机系统

▲1.1 模块化设计,具有独立的电外科系统,中文操作界面，屏幕≥8 英寸彩色触摸屏显示

1.2 单极切割≥300W，≥50档电切效果

1.3 具备多功能模块（如：双极、单极、MF、负极板、氩气刀等)及升级软件，根据需求实现个性化配置；

1.4 单极柔和电凝≥200W，≥50档电凝效果

1.5单极强力电凝≥120W，≥50档电凝效果

1.6双极柔和电凝≥120W，≥50档电凝效果,可自动启动也可脚踏启动,可自动停止

1.7具有大血管闭合模式界面、双极，单极模式界面

1.8主机和配件出现故障及时报警

1.9 适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤5000v（喷射电凝下）；

2.0设备具有实现实时数据传输；

▲2.1主机频率＜360KHZ;单极电凝模式≥3种；

二、功能要求

2．1、可储存程序≥1500组子程序；程序储存 ≥ 150个程序，每个程序有≥5个子程序

▲2.2、数字信号处理技术每秒≥2400万次监测阻抗变化

▲2.3、多功能FM-U插座，兼容所有单双极标准接口，可同时连接≥6把器械

2.4、包含≥10种模式，覆盖所有专科，无需升级，所有模式都能搭配涵盖各种电外科器械，所有模式受益于高频率的阻抗监测使输出控制更加精细

三、大血管闭合系统：

▲3.1  该器械可以直接安全闭合7MM血管，开放和腔镜下血管闭合器械可以高温、高压消毒，重复使用；

▲3.2  闭合动脉最高抗破裂压：开放手术可达≥740mmHg、腔镜手术可达≥900 mmHg

3.3  血管安全闭合后有智能化声音提示

3.4  器械自动识别，即插即用

3.5  超过≥10种不同规格的器械可供选择用于不同手术

四、智能凝切系统

4.1  该系统拥有组织分离好、切割速度快、止血效果佳、更高安全性、广泛的临床适应症等优势

4.2  多种不同长度器械可选

4.3  经济适用，器械可重复使用，高温高压消毒。

五、售后服务

主机保修叁年，免费服务；2小时内到达现场，不能维修则提供备机，保证临床正常使用