医废收集系统采购相关参数要求

采购内容及数量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物信息系统调试 | 套 | 1 | 要求确保系统与四川省卫生监督综合在线监测软件平台实现完全对接。详见技术参数。 |
| 2 | 医疗废物智能收集车 | 台 | 3 | 详见技术参数 |
| 3 | 实施配套 | 项 | 1 | 含硬件安装调试、软件布署、管理使用者培训、移动端办卡以及3年数据流量费等内容，其余详见技术参数。 |
| 4 | 3年耗材供应 | 批 | 1 | 1、随产品附赠包括信息化收集过程中产生的护士工牌、条码、打印纸等耗材，确保采购人3年使用。（医院年产生医废按24万袋计算） 2、供应商应承诺3年期满后，能确保同品质耗材的长期供应，耗材价格不变。 |
| 5 | 3年维护 | 项 | 1 | 1、供应商在产品到货投用起3年内的售后维护费用（含软硬件及数据维护、软件版本升级等） 2、供应商应承诺3年期满后有能力继续提供软硬件维护服务，维护费价格不增加。 |

备注：供应商的报价因为包含所有采购内容的总价，报总价的同时仍需报各子项的价格，若若2、4、5项报价漏项，视为废标。其余项目报价漏项，视为该项由供应商免费提供。

三、技术参数要求

（一）软件功能（本项目演示由投标供应商自带设备进行，院方仅提供场地及电源供应）

1.医疗废物收集车接口及数据要求

1.1医疗废物收集终端设备必须接入在线监管软件平台，并确保符合相关规范及通信协议，能通过卫生执法部门的检查验收。采购人得到的软件使用授权应为永久性授权。维护期内，省、市卫生执法或环保监管部门系统升级或提出数据监管需求，需按照要求免费对应升级并提供相应数据接口服务。（实质性要求）

1.2采集的数据须符合行业指导标准，至少包括医院信息（支持一个医院多个院区）、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等。（实质性要求）

1.3具备报表自动统计功能，并支持生成微软EXCEL格式电子文档（实质性要求）：

监督管理报表包括：医院预警报表、区域/科室预警报表、医废分级统计报表、医废分级汇总报表、分医疗机构等级汇总表、医疗机构类别汇总表等。统计分析报表包括：医疗机构医废统计报表、各个医疗科室医废统计报表、收集工人工作量报表等。

1.4具备预警功能，并有响应的处置流程：

1.4.1未出医废预警：科室连续一段时间（可自定义时长）未产生医废自动预警；

1.4.2违规交接预警：收集此科室医废前，没扫科室交接人/护士工牌，自动预警；

1.4.3破损/泄漏预警：发现当前收集的垃圾破损，扫描破损/泄漏预警指令，产生预警；

1.4.4入库超时/遗失预警: 收集后一段时间（可自定义时长）未入库自动预警；

1.4.5出库超时预警: 入库后一段时间（可自定义时长）没有出库产生预警；

1.4.6重量预警: 填写出库信息时，出库重量超出入库重量，产生预警；

1.4.7预警功能应能实时预警通过图标闪烁/颜色变化/弹窗/声音等方式提醒管理人员处理，支持移动端和电脑桌面同步预警；

1.4.8预警可配置二级处置流程（处理-审核）或三级处置流程（处理-审核-审批）。

1.5采集到的数据可以同步进行电脑端和移动端监管，并且可以通过移动端（手机）扫码进行监督管理。（实质性要求）

1.6实时在线监测收集全过程，包括实时收集数据（收集人员、交接人员、科室、类型、重量、数量、时间等信息）、收集过程录像并叠加时间、人员等字幕信息，防止事后造假补录。（实质性要求）

1.7软件通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监测平台，提供预警、统计分析所需的原始数据，比选人本地应留有永久数据备份。网络异常时，数据保存至本地，直到网络恢复正常上传平台。

1.8软件通过扫码枪智能扫码、电子秤智能称重、车载打印机自动打印交接单，完成整个交接过程。（实质性要求）

1.9软件通过扫码枪智能扫码、电子秤智能称重、车载打印机自动打印入库、出库单，完成整个医废入库、出库过程。

1.10可以采取手动录入方式，解决设备出现问题后数据完整程度的问题。

1.11医疗废物收集终端可以通过远程升级。系统及配套软件购买后具备永久授权。（实质性要求）

1.12未经采购人许可，中选供应商不得擅自备份/复制/对外展示采购人医废管理相关数据，并对采购人的数据具有保密义务。（实质性要求）

（二）硬件要求：

2.医疗废物收集车基本要求：

2.1设备集成显示屏和操作界面，具备条形码或二维码扫描、称重、打印、信息查询校对等功能，使用者可全程戴手套实现污物收集、转运的全部操作，防止二次感染；（实质性要求）

2.2外壳及内胆材质需为塑料或不锈钢材质（不锈钢需1.2mm厚及以上，塑料材质需保证超载50%时无可见变形），耐磨、防渗漏、防穿刺，内胆预留排污孔，可水洗消毒。（实质性要求）

2.3污物装运支持上开口（进口）+侧开口（出口），上开口门带液压杆，侧门应带自锁装置。

2.4容积不低于1200L，运输车载重量不低于350kg；（实质性要求）

2.5具有摄像功能，可对医废收集过程录像或拍照，并自动上传到服务器。（实质性要求）

2.6收集废物过程中，小车通过4G通信系统可把数据实时传送到系统服务器。（实质性要求）

2.7收集车行驶路径视频录像，监控收集车在既定路线工作。（实质性要求）

2.8 收集装置配备安全保护措施（边角防撞设施），可通过鸣笛、警示音等方式提醒前方人员避让。

2.9配备电动助力，电动助力电池应独立设置，不影响收集系统用电，无电时可人力运输。

2.10收集系统可连续使用时间应在24小时以上。（实质性要求）

2.11车辆所有电池采用耐用电池组，质保期及维保期内若待机时间衰减超过30%免费更换。

2.12车轮采用橡胶或塑料材质，可更换，后轮应带刹车功能。

3.医疗废物收集车各功能模块、部件、耗材技术参数：

3.1设备存储：不低于4G DDR3 1600MHZ内存，不低于128G固态硬盘；

3.2智能电子秤：量程不低于60kg，精度不低于10g，数据测量准确误差小；

3.3无线或有线扫码枪：工业防尘抗摔防水，可在复杂环境下使用；

3.4微型打印机：USB接口接收数据，支持中英文、符号、特殊字符及多种条码类型打印；

3.5 通讯模块：支持电信4G/3G制式网络或全网通；

3.6显示屏：液晶显示，表面耐磨，阳光下无明显眩光；

3.7护士、运送员身份条码/二维码卡片应采用耐磨、耐用材质。

3.8打印用条码应粘贴牢固，打印质量清晰，水浸后不模糊。

评分表

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价 格 | 30 |
| 报价 | 1、用于评分的报价应为本次采购范围内所有采购内容的总价。 2、以本次有效投标报价的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，满分30分。 | 30 |
| 二 | 商务 | 22 |
| 业绩 | 供应商具有1个类似医疗废物在线监测系统业绩得3分，最高得15分。 （供应商需提供项目委托书或中标通知书或合同等业绩证明材料复印件或扫描件，类似项目指总采购金额在20万元及以上的项目） | 15 |
| 企业信誉和实力 | 1、供应商具有企业3A级信用等级认证的，得1分。 2、供应商具有质量管理体系认证证书的，得1分。 3、供应商具有计算机信息系统集成三级及以上资质，得2分。 4、国家云计算服务能力标准符合性认证ITSS三级及以上资质，得2分。 5、供应商具有高新技术企业证书，得1分。 | 7 |
| 三 | 技术 | 48 |
| 软件产品资质和知识产权 | - 1、供应商提供的医疗废物在线监测系统，提供软件著作权证书，得2分； 2、供应商提供的投标产品具有第三方取得CMA认证的检测机构检测报告，得2分。 | 4 |
| 软硬件技术参数 | 根据招标文件软硬件技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得32分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，扣完为止（本项目最低得0分）。 说明：投标供应商应针对参数中的“软件功能”及“硬件要求”逐条逐项对照说明响应情况，其中软件功能需现场演示。未作说明的项目/未能正常演示的软件功能项目视为该项负偏离。 | 32 |
| 服务方案 | - 1、供应商针对本项目需求所设计的总体技术方案先进、全面、合理、美观便于实施的得4-8分； - 2、供应商针对本项目需求所设计的总体技术方案的较先进、较全面、较合理、较便于实施的得0-3分； | 8 |
| 售后服务保障 | 1、根据投标人的售后服务便捷程度快、方案实用性好、服务团队及技术支持保障能力强的得2-3分；根据投标人的售后服务便捷程度较快、方案实用性较好、服务团队及技术支持保障能力较强的得1-2分，较差得0分。 2、供应商为本项目配备专业管理人员，项目负责人和技术责任人有项目管理相关证书和经验，提供近3个月社保证明，得1分。 | 4 |