技术参数及要求

- 货物名称: 高档全数字化手提式彩色多普勒超声诊断系统

二.数量:1台

三.设备要求:整机原装进口

四.设备用途:心脏/腹部/妇产科/肌骨/小器官/新生儿/术中/康复/神经及血管等.

五.交货期:签订合同1个月内

六．主要技术及系统概述

1．技术参数及要求

*1.1传统超声操作面板(整机一体式,非外接配件式)，专业操作系统和芯片技术，系统更加稳定，不中毒不死机

1.2开机到进入检查状态时间≤25秒,功能转换时间≤3秒

1.3 LCD彩色液晶显示屏≥10英寸

1.4通道数:128通道

1.5灰阶: ≥256

1.6系统动态范围: ≥165dB

1.6具备图像增益功能

1.6.1复合成像技术

1.6.2高分辨率成像

*1.6.3穿刺针显像增强技术，适用于线阵和凸阵探头，不影响二维成像质量，可调整入针方向和角度≥3，可快捷启动

1.6.4自适应成像技术：将焦点、余辉等参数值整合在深度键中，系统自动调节成像参数值

1.6.5一键优化功能

1.7显示方式: B/C、B/D、B/M、B/C/D

1.8具双拼幅(图像中无间隙)显示及测量

1.9成像模式:

1.9.1二维（2D）

1.9.2 Color

1.9.3 M型

1.9.4彩色能量多普勒（CPD）

1.9.5彩色血流（CDFI）

1.9.6组织谐波成像（THI）

1.9.7脉冲多普勒（PW）

1.9.8连续多普勒（CW）

1.9.9 组织多谱勒(TDI)

2．成像速度:

2.1二维显示帧频:全视野,18cm深度时,≥ 50 帧/秒

2.2彩色显示帧频:全视野,18cm深度时, ≥30帧/秒

3.测量和分析

3.1腹部软件：容积、流量等

3.2妇产科计算软件：包括胎儿的生长分析曲线、羊水、胎龄/胎重、双胞胎计算

3.3心脏计算软件：M型、辛普森法、射血分数、二尖瓣瓣口面积（PHT）等

4．图像存储与回放:

4.1 Loops 存储/回放

4.2支持PC直接连接，原始数据图像管理软件

5. 探头规格: 支持凸阵，线阵，相控阵,微凸阵，腔内、术中

经食道探头等，宽频带变频探头，频率≥3档可调节

5.1 超宽频线阵探头

5.2 可选配TEE经食道超声探头

5.3探头连接方式：晶片触点式（非针孔式）插头连接，可热插拔

6.外部连接:

6.1 LCD复合视频输出 (NTSC/PAL) 到视频录像机、视频打印机合外接显示器

6.2 USB连接电脑，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像

6.3 S端、Ethernet、VGA 输出

*6.4可连接心电图，操作界面显示心电图数值，辅助临床诊断

6.5电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式

6.6主机含电池重量小于4公斤

6.7 电池扫描使用时间≥2小时

6.8主机和探头经过跌落试验，保障主机和探头的稳定性

七 资证要求

7.1进口设备提供整机报关单

7.2提供SDA（国食药监械（进）字）医疗器械进口仪器注册证（含附件及提供注册证技术参数页）

八．售后服务要求

8.1在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期;

8.2仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可。

8.3四川设有分公司，常驻售后工程师和临床培训医生，设有400免费售后服务电话，故障响应时间≤2小时，如需更换配件，将在72小时内解决的问题；如不能解决，厂家将提供备用机供用户使用。

*8.4 质保期5年含标配探头质保5年。