四川省肿瘤医院医疗设备、仪器

询价、采购公示【2014-S01】

本公示在http://www.sichuancancer.org网站（中文搜索“四川省肿瘤医院”也可进入本网站）上公开发布供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在竞选人前来参加竞选。

一 、采购品目、配置及技术参数（见附件一）

二 、报价要求

1.以人民币或美元报价。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品分别报价，并分别说明性能、配置及参数。

4.严格按附件一所列包每样仪器设备分开编制竞价书，并按以下格式填写报价表。

报价表一：

包

| 序号 | 项目 名称 | 注册证 名 称 | 型号 规格 | 制造商名 称和国籍 | 单 价 （成都） | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台价格 各组成部件价格 |  |  |
| 合计 |  |  | 大写 |  |  |  |  |

经销商（盖章）：               联系方式：

报价表二：耗材及易损件（如无此项报价视为该设备专用耗材及易损件五年内由厂家或经销商免费提供！)

| 序号 | 注册证 名 称 | 型号 规格 | 制造商名 称和国籍 | 单 价 （成都） | 通用/专用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经销商（盖章）：                  联系方式：

三 、竞价书的编制、装订及密封

根据要求及自身实际用A4纸编制竞价书，严格按照附件二的要求进行装订，用不透明纸包装密封，密封处加盖公司印章，包装外写明项目名称、公司名称、联系人、联系电话。

四 、对技术资料的要求：必须提供产品验收标准、出厂检验合格证书、技术说明书、详细的操作使用说明书、维修手册、维修用线路图、电器原理图及符号说明等完整的技术资料。

五 、提供的所有资料必须加盖经销商鲜章

六 、竞价书的递交：

请于2014年2月24日-2月28日内将一份纸质竞价书送交四川省肿瘤医院设备部（行政二楼218房间），过期将不再接收。

七 、公司参加谈判时必须有商务代表与技术代表同时到场，带与标书内一致的报价表一式三份。单价十万元以上设备须准备时长五分钟以内的PPT，包括公司简介，产品简介及与同类产品的优劣势比较。

八 、公司必须首先自愿签订四川省肿瘤医院反商业贿赂廉洁承诺书（见附件三），并随竞价书一起送交四川省肿瘤医院设备部。

四川省成都市人民南路四段55号

联系人：王老师

电  话：028-85420753  85420255

邮  箱：shebeichu2010@163.com

四川省肿瘤医院

设 备 部

二О一四年一月

附件一：

品目、配置及技术参数

★特别申明：现公示的配置及技术参数因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，最终配置和参数以购买时为准。未公示配置及技术参数的，请各竞选人自行提供。

| 包号 | 项目名称 | 用途及主要参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维剂量测量系统 | 放疗中心用 | 1 | 套 |
| 2 | 放疗治疗计划系统升级 | 放疗中心用 | 1 | 台 |
| 3 | CT模拟定位机 | 放疗中心用 | 1 | 台 |
| 4 | 放疗治疗计划系统大规模计算平台升级 | 放疗中心用 | 1 | 台 |
| 5 | 电子储物柜 |  | 1 | 个 |
| 6 | PACS系统医生报告终端（专业显示屏） |  | 5 | 台 |
| 7 | 双板DR |  | 1 | 台 |
| 8 | CT病人监控系统 |  | 1 | 套 |
| 9 | 化学发光数字成像分析仪 | 见附件四 | 1 | 台 |
| 10 | 单光子断层计算机扫描仪 | 核医学科用 | 1 | 台 |
| 11 | 内窥镜清洗消毒中心 | 见附件五 | 1 | 套 |
| 12 | 消化内镜工作站 | 见附件六 | 1 | 台 |
| 13 | 冷冻治疗仪 | 见附件七 | 1 | 台 |
| 14 | 消化内窥镜系统 | 见附件八 | 1 | 套 |
| 15 | 超声内镜主机 | 见附件九 | 1 | 台 |
| 16 | 超声引导下的激光消融系统 | 见附件十 | 1 | 套 |
| 17 | 病理组织漂烘仪 |  | 3 | 台 |
| 18 | 冰冻切片机 | 见附件十一 | 1 | 台 |
| 19 | 组织盒书写仪 | 见附件十二 | 1 | 台 |
| 20 | 玻片书写仪 | 见附件十三 | 1 | 台 |
| 21 | 全自动免疫组化染色机 | 见附件十四 | 2 | 台 |
| 22 | 全自动组织切片HE染色机 | 见附件十五 | 2 | 台 |
| 23 | 石蜡包埋机 | 见附件十六 | 1 | 台 |
| 24 | 石蜡切片机 | 见附件十七 | 2 | 台 |
| 25 | 病理通风柜 |  | 3 | 个 |
| 26 | 病理资料蜡块柜 |  | 80 | 个 |
| 27 | 二级生物工作台、双人单面净化工作台 | 病理科用 | 1 | 台 |
| 28 | 三目显微镜（带高分辨图像采集系统） | 见附件十八 | 1 | 台 |
| 29 | 双目显微镜 | 见附件十九 | 2 | 台 |
| 30 | 医用高速冷冻离心机 |  | 1 | 台 |
| 31 | 自动开盖机 | 检验科用 | 1 | 台 |
| 32 | 全自动血沉仪 |  | 2 | 台 |
| 33 | 液体治疗管理系统 | 用于临床液体治疗及血糖靶控管理 | 2 | 台 |
| 34 | 电动控制病员转运推床 |  | 2 | 台 |
| 35 | 无创呼吸机 |  | 2 | 台 |
| 36 | 重症监测床旁全功能B超 | 用于临床重症病人实时动态监测治疗 | 1 | 台 |
| 37 | 腔镜盒 |  | 3 | 个 |
| 38 | 电动开颅钻 |  | 1 | 个 |
| 39 | 病员推床 | 用于转运手术病员 | 4 | 台 |
| 40 | 电动手术床 | 用于承载手术病人 | 1 | 台 |
| 41 | 高频电刀 | 用于术中切割、凝血 | 2 | 台 |
| 42 | 手术用LED无影灯（单头） |  | 3 | 台 |
| 43 | 手术器械（通用手术器械、胸腔镜手术器械、腹腔镜手术器械各一套） |  | 1 | 批 |
| 44 | 消毒锅加长盒 |  | 1 | 个 |
| 47 | 腔镜镜头（30度） |  | 2 | 根 |
| 48 | 监护仪 | 见附件二十 | 10 | 台 |
| 49 | 除颤仪 | 见附件二十一 | 1 | 台 |
| 50 | 血气分析仪 | 见附件二十二 | 1 | 台 |
| 51 | 麻醉机 | 见附件二十三 | 7 | 台 |
| 52 | 支气管纤维镜（粗管径） | 见附件二十四 | 1 | 根 |
| 53 | 支气管纤维镜（细管径） |  | 1 | 根 |
| 54 | 颅内压监测仪（有创） |  | 1 | 台 |
| 55 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 |  | 1 | 套 |
| 56 | 电动子宫切除器及配套手术器械 |  | 1 | 套 |
| 57 | 弯柄磨钻手柄 | 头颈外科用 | 1 | 根 |
| 58 | 磨钻头 | 头颈外科用 | 4 | 支 |
| 59 | 五官科清洗机（桌上型） |  | 1 | 台 |
| 60 | 96孔板（PCR板、酶标板）离心机 | 见附件二十五 | 1 | 台 |
| 61 | pH计带磁力搅拌器 |  | 2 | 台 |
| 62 | 实时荧光定量PCR检测系统 |  | 1 | 台 |
| 63 | 低温高速离心机 |  | 1 | 台 |
| 64 | 细胞计数仪 |  | 1 | 台 |
| 65 | 血栓弹力图仪 |  | 1 | 台 |
| 66 | 药品冷藏柜 |  | 1 | 个 |
| 67 | 牙科综合治疗机 |  | 1 | 台 |
| 68 | 根管治疗仪 |  | 1 | 台 |
| 69 | 高频电刀（国产） | 二门诊用 | 1 | 台 |
| 70 | 排队叫号系统硬件 |  | 1 | 套 |
| 71 | 多功能模拟仪 |  | 1 | 套 |
| 72 | 电气安全检查设备 |  | 1 | 套 |

附件二：

竞价书装订顺序

四川省肿瘤医院反商业贿赂廉洁承诺书

（1） 封面（项目名称、公司名称、联系人、联系方式）

（2） 目录

（3） 报价单一式三份

（4） 配置及偏离表

（5） 相关价格依据（如向其它同等级医院销售的发票、合同复印件等）

（6） 经销商营业执照

（7） 经销商医疗器械生产或经营企业许可证

（8） 经销商税务登记证

（9） 国产产品

1） 生产厂家营业执照

2） 生产厂家医疗器械生产许可证

3） 生产厂家税务登记证

4） 生产厂家对经销商销售授权书（原件）

（10） 进口产品

1） 国内总代理营业执照

2） 国内总代理医疗器械经营许可证

3） 国内总代理税务登记证

4） 国内总代理对经销商销售授权书（原件）

（11） 医疗器械产品注册证（包括医疗器械产品注册登记表）

（12） 经销商对销售代表的授权书（原件）；销售代表身份证复印件

（13） 生产厂家和经销商出具的产品质量和售后服务承诺书

（14） 符合国家食品药品监督管理局要求的中文说明书、标签和包装标识

（15） 产品质量认证书（FDA、3C、CE认证等）；产品彩色样本介绍资料

（16） 产品彩色样本介绍资料

（17） 海关报关单、进口检验报告（近期为准）

（18） 封底

--请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件三：

四川省肿瘤医院反商业贿赂廉洁承诺书

四川省肿瘤医院

四川省第二人民医院：

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《药品管理法》、《招标投标法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作中承诺做到：

1．不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2．不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3．不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4．竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作。

三、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1．保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

2．保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

3．保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

4．保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

四、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

五、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

六、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1．对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2．对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3．对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

七、销售医疗器械、仪器名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）               法人代表或

委托代理人（承诺人）

年　　月　　日

附件四：

化学发光数字成像分析仪

一、设备用途

可准确地测定血清中胸苷激酶1（TK1）的浓度，以在临床上动态观察放化疗效果，准确预后和评估手术效果，更早评估肿瘤复发风险，评估各种增殖性疾病恶变风险。

二、设备配置

化学发光数字成像分析仪，化学发光专用图像分析软件，1394转接卡，软件加密卡，显示器，PC主机

三、设备性能参数

1.检测灵敏度：<0.5pM

2.系统偏差：+-5%

3.成像灰度等级：12bit

4.分辨率:1392(H) x 1040(L)

5.光学镜头：几何形变率小于1%

6.拍摄面积：12cm x 9cm

7.工作环境：10ºc~40ºc,相对湿度<80%

8.单批次处理能力：96人份/次

9.读出噪音：7e-rms at 20MHz

10.降噪能力:专业级高效半导体制冷CCD,集成噪音软件处理功能

附件五：

内镜消毒中心招标参数

总体要求：

1.  国内知名品牌，具备先进的系列化的内镜消毒设备生产及研发水平，以满足本院不断发展的需要；

2. 在成都地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作；

3．在四川省具有较高的市场占有率 ；

4.  在成都地区拥有厂家开设的维修站，专门负责维修；

5．消毒中心设备必须满足各类主流内镜的清洗、消毒；

6．消毒中心需与现有内镜工作站相兼容；

具体要求：

1．清洗槽面及干燥台面采用高档洁具材料，无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗；

2．防锈供排水系统给水龙头和去水器选用优质304不锈钢材质，保证永不生锈。具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点；

3．自动注液器达到国际先进水平，快速连接口，使用寿命长，无耗材成本投入，插取方便、快捷，只需单手操作；

4．高压水枪及气枪为优质合金铝材质，永不生锈。适合多种类型的镜子，枪体自身具有快捷式调节水阀，可调节水、气流量、压力及冲力。

附件六：

消化内镜工作站技术参数

一．设备要求

1．整机为原装进口设备；

2．能够和所有品牌的内镜通用；

3．在四川省能提供30家以上的消化内镜氩气刀或内镜工作站用户。

二．技术要求：

1．内镜下最大功率可调范围：0—200瓦；

2．消化内镜工作站具有内镜电凝、电切功能；

3．消化内镜工作站的氩气模式有：FORCED APC（强力）；PULSED APC（脉冲）；PRECISE APC（精细）。不同的适应症可以选择不同的氩气模式治疗；

4．适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4000V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证了内镜镜头不被破坏；

三．售后服务

1．厂家在中国设有办事处，在成都设有西南维修中心。

2．维修1小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

附件七：

呼吸冷冻技术参数

一、设备要求：主机要求为进口设备

- 性能技术要求：

1．设备启动冷冻速度要求在启动冷冻程序后，可快速达到温度-80度。

2．自动启动解冻程序，冷冻探头在数秒种内自动解冻，不需要任何电子供热。

3．所有冷冻探针及管道都可以进行高温（134度）高压消毒，并能重复使用。

- 技术参数：

1．冷冻剂：N2O或者CO2

2．工作压力：40-60bar

3．保护接地电阻

四、配置要求：

1．多功能冷冻治疗仪主机(含仪器车)一台

2．防爆脚踏开关

3．软性冷冻探针能与各类品牌内镜相匹配)

4．适配器

五、售后服务：

1．在中国设有厂家办事处，在成都设有维修中心

2．故障响应时间1小时，24小时未解决问题，提供备用机。

附件八：

电子胃肠镜招标参数

总体要求：

1.  国际知名品牌，具备先进的系列化的内镜生产，研发水平，以满足本院不断发展的需要；

*2. 在四川地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作；

3．具备系列化的内镜品种：如电子超声内镜，电子支气管镜，电子结肠镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等等；

*4.  在四川地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修；

5．胃肠镜及十二指肠镜必须和医院现有主机兼容；

一、影像处理中心：（1台）

1．影像处理中心与冷光源分体设计，具备独立的电源系统及散热系统；

2．具有特殊光成像功能；

3．自动增益功能（AGC）当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机可放大电子图像信号,自动补足图像亮度；

4．具有电子放大功能；

二、光源参数要求 （1台）

300瓦氙气短弧光灯（无臭氧），配备备用灯。

三、电子胃镜 （2根）

1．操作手柄上具有4个以上遥控按键，方便控制图像冻结等功能；

2．视野角度≥140度；

3．先端部外径：≤10.8mm；

4．弯曲部角度：向上≥210度；向下≥90度；向左≥100度；向右≥100度；

5．钳子管道内径≥2.8mm；

四、电子肠镜（1根）

1.插入性能优异；

2.操作手柄上具有4个以上遥控按键，方便控制图像冻结等功能；

3.视野角度≥140度；

4.先端部外径：≤12.2mm；

5.弯曲部角度：向上≥180度；向下≥180度；向左≥160度；向右≥160度；

6.钳子管道内径≥3.7mm；

五、十二指肠镜（1根）

1．操作性能：操作旋钮及送水、送气按钮灵活，镜身轻便，手感好 ；

2．先端部外径：≤12.6mm；

3．插入部外径: ≤11.3mm；

4．弯曲部角度：向上≥120度；向下≥90度；向左≥90度；向右≥110度；

5．钳子管道内径≥4.2mm；

备注：*号为必备参数

附件九：

超声主机系统配置参数

总体要求：

1.  国际知名品牌，具备先进的系列化的内镜生产，研发水平，以满足本院不断发展的需要；

*2. 在四川地区拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作；

3．具备系列化的内镜品种：如电子超声内镜，电子支气管镜，电子结肠镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等等；

*4.  在四川地区拥有厂家开设的维修站，专门负责内镜维修；

5．超声主机必须和医院现有超声内镜兼容；

附件十：

激光消融治疗系统技术参数

一、设备技术要求

1. 21G引导针；光纤直径仅300um。无出针滞针问题。激光功率在10W以内；

2. 激光指向性好，能量集中。消融区域可控，边界清晰。单针消融直径在1cm左右，多针联合消融直径大于3cm；

3. 所配超声设备应与激光仪匹配，精确引导穿刺；

二、应用范围：甲状腺、肺、肾脏、前列腺等

附件十一：

冷冻切片机技术要求

1. 原装进口；

2. 有冷冻箱、速冻台、样本头三个制冷系统，独立控制；

3. 冷冻箱工作温度－35℃；

4. 速冻台温度达到－60℃；

5. 消毒方式效果好，能有效杀灭切片箱内和各种病菌；

6. 样本头最低温度要达到－55℃；

7. 具有样本回缩功能；

8. 样本切片厚度：1～20μm，步进1μm；

附件十二：

组织盒书写仪基本技术要求

- 可根据打印需要，随时开关机，不影响耗材使用寿命，不出现打印头风干、堵塞；

- 体型小巧，能够放在取材台边上配套使用；

- 通过扫描标本袋或标本瓶上的二维条码自动打印出信息一致的对应组织盒；

- 确保与病理信息系统联网使用，提供设备与软件的接口；

- 快速标记、永不退色，打印成本低，耗材和易损件少；

- 打印耗材开封启用后保质期需不少于壹年，成本低，使用便利；

- 能够打印中文、数字及所有的西文字符，也可以打印各种字母、字符、数字、条码、二维码等；

- 字号：最小8号，最大72号；

- 字体：常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线；

- 中文字体可选择黑体、宋体及新宋体；

附件十三：

玻片书写仪基本技术要求

1. 可根据打印需要，随时开关机，不影响耗材使用寿命，不出现打印头风干、堵塞；

2. 体积小巧，能够放在切片机边上，与切片机配套使用；

3. 通过扫描蜡块（组织盒）上的二维条码，每切一个蜡块，即时打印出信息完全一致的对应载玻，确保蜡块与玻片一一对应；

4. 确保与病理信息系统联网使用，提供设备与软件的接口；

5. 快速标记、永不退色，打印成本低，耗材和易损件少；

6. 打印耗材开封启用后保质期需不少于壹年，成本低，使用便利；

7. 能够打印中文、数字及所有的西文字符，也可以打印各种字母、字符、数字、条形码、二维码等；

8. 字号：最小8号，最大72号；

9. 字体：常规、粗体、斜体、粗斜体、带中划线、带下划线；

10. 中文字体可选择黑体、宋体及新宋体；

附件十四：

全自动免疫组化染色机主要技术参数

主要技术参数：
● 精密微量加样，滴液量可调，最少可达50ul，节约昂贵的试剂。 
● 不同切片可设定不同的抗体滴液量。
● 程序可根据要求随时更改、定制特性。 
● 可预编多种标准化免疫组化程序。 
● 可随时监控运行情况，运行时间、步骤监控、运行进程  
● 切片容量：不少于30张切片 
● 试剂容量：不低于10种试剂 
● 加样量：50ul，100ul，150ul，200ul，250ul

附件十五：

全自动组织HE切片染色机技术参数

技术参数：

染  色  量：      不小于300张载玻片\小时

装  载  量:       不低于10个染色架

每个染色架的装载量:  不低于20张载玻片

试  剂  缸:   不小于20个

试剂缸容量:   不小于300ml

清  洗  缸:   不低于4个

程  序  数： 不低于5个程序。

附件十六：

自动组织包埋机技术要求

1. 全自动程序控制，可预设7天当中24小时任意时刻自动加热功能；

2. 整套包埋机分体式设计，包埋机主机与冷冻台可以左右自由组合；

3. 同时具备两种操作控制方式：手动和脚踏，用户根据习惯自由选择；

4. 主机独立冷点设计，自带蜡块冷冻功能，单独控温；

5. 大容量熔蜡缸，容量大于4升；

6. 有专门的组织保存盒和包埋模保存盒；

7. 有专用的包埋镊化蜡装置；

8. 主机自带包埋区照明；

9. 具备安全有效的过热温度保护装置；

10. 具备有5个独立温控系统，蜡缸、组织保存盒、包埋模保存盒、工作台、储镊装置的温度控制在50℃~70℃范围内任意可调；

11. 出蜡由电磁阀控制，由重力回流；

12. 抽屉式废蜡回收装置；

13. 独立的大冷冻台，能快速制冷，且能表面结霜；

附件十七：

半自动轮转式切片机技术参数

技术参数：

1．可拆卸的大容量废屑盘；

2. 符合人体工程学的切片手轮；

3. X/Y轴方向样品夹的可调节功能可以方便地使蜡块面与刀片平行；

4. 通用型的样品夹，能适用国际通用标准的包埋盒；

5. 切片手轮可在任意点锁定，确保安全调换切片或蜡块；

附件十八：

带摄像头的三目显微镜（带高分辨图像采集系统）

（用于组织切片观察及摄像）

1、工作条件

1.1  电源： 220V，50赫兹；

1.2  工作环境温度： 0℃～35℃；

1.3  工作环境相对湿度：10%～95%；

2、主要技术指标

*2.1  研究级正置显微镜 ,整机原装进口；

*2.1.1可作明场的观察,可升级至不低于8孔荧光转盘的荧光观察方式；

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm；

2.1.3调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

* 2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，视场数大于26；

*2.1.5照明装置：内装式透射光柯勒照明器，6V30W卤素灯(非LED光源)，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片；

*2.1.6  物镜：不低于以下指标；

4X（N.A. 0.13, W.D. 17）

10X（N.A. 0.3, W.D. 10）

20X（N.A. 0.3, W.D. 10）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51）

100X（N.A. 1.3, W.D. 0.2 spring, oil)

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

*2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数大于26；

2.1.9  物镜转换器：五孔物镜转换器；；

2.1.10  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9；

2.2 显微图像分析系统

*2.2.1 图像传感器:2/3英寸彩色CCD；

2.2.2  500万有效像素以上；

2.2.3  相机接口  标准C型接口 ；

2.2.4 像素组合  1×1，2×2，3x3，4×4 ；

2.2.5   图像预览速率 2560×1920 （5megapixels）：8.4fps，1280×960 binning  2×2 （1.2 megapixels）：8.4fps，854×640 binning 3×3 （546560pixels）：24fps，640×480 binning 4×4（307200 pixels）：32fps ；

2.2.6 曝光时间  1毫秒～16秒 ；

2.2.7 图像有效像素  2560×1920；1280×960；854×640；640×480；

2.2.8 界面  FireWireTM（IEEE1394）；

2.2.9  图像分析系统 ；

2.2.9.1 控制软件主要规格：图像获取:  实时预览，拍照，多点延时摄影  ,自动     刻度校准 ,用户自定义命名规则  ,自动将描述性数据保存于图像文件；

2.2.9.2图像格式  TIFF,BMP,JPEG,JPEG2000,Photoshop,AVI ；

2.2.9.3 图像处理:多维图像的提取和拆分；

2.2.9.4 注释（基本图形，标尺，信息图章），图像测量 ，大型图像操作的内存 管理 ，多图像同步，均匀性校正；

附件十九：

双目显微镜（用于组织切片的观察）

1、工作条件

1.1  电源： 220V，50赫兹

1.2  工作环境温度： 0℃～35℃

1.3  工作环境相对湿度：10%～95%

2、主要技术指标

*2.1  研究级正置显微镜 ,整机原装进口；

*2.1.1可作明场、暗场的观察,可升级至不低于8孔荧光转盘的荧光观察方式；

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm；

2.1.3调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

* 2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，视场数大于26；

*2.1.5照明装置：内装式透射光柯勒照明器，6V30W卤素灯(非LED光源)，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片；

*2.1.6  物镜：不低于以下指标

4X（N.A. 0.13, W.D. 17）

10X（N.A. 0.3, W.D. 10）

20X（N.A. 0.3, W.D. 10）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51）

100X（N.A. 1.3, W.D. 0.2 spring, oil)

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

*2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数大于26；

2.1.9  物镜转换器：五孔物镜转换器；

2.1.10  万能聚光镜，方便明场、暗场观察，N.A.值不低于1.1；

2.1.11  暗场附件，方便暗场的观察；

附件二十：

麻醉科监护仪技术参数

- 基本配置要求：

高端插件式监护仪、具备心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、旁流呼吸末CO2监测（含附件包）、双通道有创血压监测。

二、技术参数

1. 通过中国CMD、欧盟CE、UL认证、美国FDA认证，通过国家三类注册，必须提供相关证明材料；

2. 心电监测：三导联、五导联可转换，可升级12导测量；

3. 全参数模块插件式监护仪，每一个模块均可在该系列的每台机器上通用，并可即插即用。主机、插件槽和显示器为一体化插件式设计，主机具备5个插件槽，并可外接辅助插件箱，方便升级。可支持10项参数同步测量，并配备4个USB接口，方便升级；

4. 最新显示技术，大屏幕TFT显示（12寸或以上），分辨率达800*600，可选配触摸屏，方便操作，可同屏显示8道以上波形，波形位置与颜色可调。显示屏可扩展第二、第三、第四显示屏，且其中一个为近端镜像显示，便于演示，其中两个扩展显示屏为远端独立显示器，可进行独立操作和自由编辑；便于教学及演示；

5. 全中文操作界面，并可直接输入中文；支持拼音、五笔、英文三种输入方式；

6. 强大的存储功能，具备120小时趋势图，100个报警事件，100个ARR事件，1000组NIBP测量值，24小时全息波形；

7. 升级及功能扩展（麻醉气体、BISx4麻醉深度监测、血液动力学监测金标准PICCO2连续心排监测、呼吸力学RM监测、有创心排量CO监测）；

8. 可升级至8通道有创血压监测（适合成人、小儿、新生儿），可监测压力包括：ART、PA、CVP、RAP、LAP、ICP、P1、P2等，提供注册证和制造认可表；

9. 具有窒息报警联动功能，具有药物浓度计算、血液动力学计算功能，可选氧合、通气及肾功能计算；

10. 可通过有线、无线、混合遥测，联入同品牌中央站，节约临床采购成本；

11. 采用经国家软件测评中心认可通过的Nucleus Plus医用操作系统，充分保证系统的专业性及稳定性；

12. 所投机型在省内三级医院至少拥有二十家以上用户，提供用户名单，联系人备查；

13． 生产厂家实力及服务要求

13.1  注册资金不低于5000万元人民币，充分保障后期服务；

13.2  主机保修三年；

13.3  故障响应时间2小时，工程师每年不少于四次上门巡访、检修。

附件二十一：

除颤起搏监护仪技术参数

一、除颤

1．除颤波形：低能量智能双相方波；

2．充电时间：≤3秒；

3．能量选择：1～200焦耳，在主机和除颤手柄上均可选。

4. 除颤手柄：标准胸壁成人/儿童除颤板。手柄上具有充、放电、能量调节和打开关等功能；

5. 胸内除颤电极：成人、小儿个一对；

二、起搏

1．起搏方式：VVI按需型；非同步方式；

2．脉冲幅度：0～140毫安；

3．脉冲宽度：40毫秒；

4．起搏频率：30～180次/分；

5．观测功能：无需调节频率及毫安量即可观测起搏情况，具备4：1观测调节功能；

三、显示屏

1．屏幕尺寸：5.6英寸及以上；

2．屏幕类型：场致发光屏幕，视角≥160°；

3．显示通道：≥2个；

4．能量显示：选择能量及实际释放能量均能实时显示；

5．中文显示：全中文菜单显示操作；

四、心电监护

监护导联：标配3导联心电，具有心电分析功能；可选配5导联，12导联。

五、打印功能

1．内置打印：90毫米（纸宽）内置打印，记录参数完整；

2．打印速度：12.5，25毫米/秒可调；

六、电    池

类    型：高能量密封铅酸充电电池。充电一次后能连续工作4小时以上，全能量放电70次。

七、仪器推车

确保除颤仪放置安全，移动方便。

八、售后服务

1. 为了确保售后服务，要求生产厂家在成都设有办事处或者分公司或有相应维修工程师，投标时必须出具相应有效文件；

2. 主机保修三年；

3. 故障响应时间2小时，工程师每年不少于四次上门巡访、检修。

附件二十二：

麻醉科血液分析仪技术参数

1、仪器基本参数：

1.1工作气压：300-1000毫米汞柱；

1.2工作温度：16-30摄氏度；

1.3工作湿度：≤90%；

1.4仪器重量 ：≤635克 ；

2、技术参数：

2.1测定原理﹑方式：干式电化学法、生物电极法，微流体技术；

2.2*电源：直流电源，标准配置含数据传输、充电一体化底座；

2.3*定标：多重定标  内外部电子质控系统、每个血样检测前均自动进行一点定标；

2.4*单机可以检测的项目参数 ：血  气、电解质、生  化 、血  液 、血  凝、心脏标记物；

2.5可提供的计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb；

2.6 消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品；

2.7 测试片：低温保存保质期长达6个月；

2.8可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血   全血检测无需对血样进行预处理；

2.9 最小样品量:16ul；

2.10打印机：红外热敏打印机；

2.11显示屏：液晶显示屏；

2.12接口：RS232或以太网接口可通过选配的CDS系统实现LIS、HIS系统的连接；

2.13具备仪器自我诊断程序；

2.14 主机存储检测数据数量不少于 5000组；

2.15自带红外线条码扫描装置；

2.16连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据；

2.17 质控方式：有外部电子模拟器和高、中、低三级液体质控两种方式；

2.18 半年进行一次免费仪器升级；

3、标准配置：

3.1  主机：1台；

3.2  打印机：1台；

3.3  打印纸：1卷；

3.4  底座 ：一台；

3.5  电池组：一组；

3.6  电子模拟器：1台；

  - 中文操作手册：1本；

4、附送配置

4.1 推车；

4.2 仪器箱；

5、售后服务要求

5.1 在成都有专业维修部门和人员，充分保障后期服务；

5.2 主机保修三年；

5.3 故障响应时间2小时，工程师每年不少于四次上门巡访、检修。

附件二十三：

麻醉机参数

- 气动电控式呼吸机，小儿手术无需更换风箱。上升式风箱，以便观察回路漏气情况；

- 彩色TFT显示屏大于10英寸，中文菜单操作；

- 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV+PS ，带窒息后备保护通气的PSV；

4．呼吸机设定参数：在VCV(容量控制通气)模式下，最小潮气量20ml；

5．呼吸频率：5bpm-99bpm；

6．吸呼比： 4：1－1：6；

7．电子PEEP：OFF，4 cmH20－28cm H20；

8．压力控制：PEEP+5 cm H20－60 cm H20；

9．具有电子流量计，具备安全后备机械总流量计，适合低微流量麻醉，除笑氧两气源，还可选配空气源；

10．具有笑氧联动装置或S-ORC阀，保证氧浓度不低于25％，保障手术安全；

11．监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；

12．具有压力一时间、流速一时间、容量一时间波形显示，可直观地观察到病人呼吸的变化情况；

13．具有动态潮气量补偿功能，保证潮气量精确输送给病人；

14．回路可134℃高温、高压消毒，采用PPSU材质并提供产品耐高温图片或证明材料

15．呼吸机应大于8项的高低限报警，确保通气安全；

16．内置充电锂电池，呼吸机工作状态持续供电大于110分钟；

17．具备回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

18. 插件模块式设计，可升级呼气末C02、BIS、AG监测；

19. 可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征；

20．具备可升级麻醉工作站，可扩展连接CIS、PACS、LIS；

21．售后服务要求：保修一年，终身维修。质保期内，维修时不收取任何费用。接到故障电话，8小时内快速反应。制造商在四川省内设有厂家直属售后服务机构，具有常用备用件；

22．制造商注册资金在≥5000 万元，提供证明文件；

23．所投品牌麻醉机在四川省二甲以上医院装机量≥20 家，提供名单及联系电话。

附件二十四

纤维支气管镜系统参数

一、原装进口

二、在成都设有厂家维修站，可对销售设备进行全面维修。故障响应时间2小时，工程师每年不少于四次上门巡访、检修。

三、便携式纤维支气管镜(粗镜)技术要求：

1．视野角度：≥95°

*2. 观察深度：≤3mm—≥50mm

3. 先端弯曲角度：≥160°/130°

4. 先端硬性部径：≤Φ5.1mm

5. 插入管部径：≤Φ5.2mm

6. 钳道内径：≥Φ2.6mm

7. 有效长度：≥600mm

8. 全长：≥880mm

9. 镜子设计合理，可在紧急情况下吸取粘液和气管分泌物。

10. 镜身要求全浸泡清洗、消毒。

11. OF-C5具有ETO气体消毒帽。

12. 具有与标准硬性镜接口相接。

四、便携式纤维支气管镜（细镜）技术要求:

1. 视野角度：≥90°

2. 观察深度：≤3mm—≥50mm

3. 先端弯曲角度：≥130°/130°

4. 先端硬性部径：≤Φ3.0mm

5. 插入管部径：≤Φ3.1mm

6. 钳道内径：≥Φ1.2mm

7. 有效长度：≥600mm

8. 全长：≥880mm

9. 镜子设计合理，能非常准确地确认双腔气管的位置和对气囊进行定位。

10. 镜身要求全浸泡清洗、消毒

11. OF-C5具有ETO气体消毒帽。

12. 电池式光源具有LED光源。

13. 具有与标准硬性镜接口相接。

五、摄像系统：

1. 摄像头：1∕3″ 防水摄像头；

2. 制式：PAL；

3. 扫描标准：600线；

4. 最低照度：0.6 Lux(F1.2)；

5. 输出：BNC/YC/RGB/DVI/可选USB；

6. 信噪比：小于60 db；

7. 快门：1/60s-1/10,000s；

8. 信号增益：自动；白平衡：自动/手动；

9. 能与现有显示器连接

六、国产台车一台。

附件二十五

| 设备名称 | 主要用途 | 配置及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96孔板离心机 | 主要用于96孔PCR板、酶标板的离心 | 技术指标： 兼容各种96孔板的水平转子； 最大转速3800rpm,最大相对离心力2260g； 高亮LED显示，弹性薄膜按键； 独立的rpm转速/rcf离心力显示转换按键； 独立的点动功能键； 定时，调速，瞬时，连续离心功能； 电子门锁，安全保护 标配PCR板适配架可以离心全裙边、半裙边及无裙边等各种PCR板； 参数指标： 电源：220V/50Hz 350W； 样品容量：2个96孔板； 最大转速：3800rpm； 最大RCF：2260g； 驱动系统：无炭刷免维护电机直接驱动； 转速可调范围：500-3800rpm； 噪音水平：<56dB(A)； 控制系统：微电脑控制； 定时范围：1-99分钟，连续； 最大温升：<12℃； 外形尺寸：30cm×50cm×28cm； 净重：35Kg； | 1台 |
| pH计带磁力搅拌器 | 测定溶液pH，对溶液进行搅拌功能 | 1）. pH计 测量范围：0.00…14.00 pH -1999…1999 mV 0 °C…100 °C (32 °F…212 °F)； 测量精度：0.01 pH / 1 mV / 0.1 °C； 误差范围：± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C； 校正：2-3 points 4 predefined buffer groups； 输入：BNC, Impedance > 10e+12 Ω Cinch, NTC 30 kΩ / Reference: 2 mm； 温度补偿：ATC & MTC； 显示：液晶； Housing：ABS/PC reinforced； 电源：100-240 V / 50-60 Hz / 9V DC； 尺寸：200 x 175 x 52 mm / 0.6 kg； 电极：pH 电极, 电极臂, 2 × pH 4.01 and 2 × pH 7.00 缓冲包； 2）. 等温加热盘/磁力搅拌器 搅拌速度：60-1500 RPM； 搅拌容量：2 ltr； 温度范围：80-380°C / 176-716°F； 电源参数： 230V, 3A, 50/60Hz； 功率：550W； 外部尺寸：20.3 x 22.9 x 11.4cm； 加热盘尺寸：19 x 19cm； 重量：5Kg； 搅拌棒：Stir Bar, 51x8mm，38x8mm，25x8mm，8x1.5mm； | 1台 |
| 实时荧光定量PCR检测系统 | 对基因表达、基因突变等的实时检测 | 最大升降温速率: 5°C/sec； 平均升降温速率:3.3°C/sec ； 热循环方式：Peltier； 热盖：最高加热至105°C； 温度范围： 0–100°C； 准确度，±0.2°C，90°C； 均匀性，±0.4°C，在 10 秒内达到 90°C 梯度 工作范围，30–100°C 可编程范围，1–24°C 光学检测 激发：3 个带滤光片的 LED 检测：3 个带滤光片的光敏二极管 激发/发射波长的范围，450–580nm 灵敏度：单拷贝人基因组基因 动态范围： 10 数量级 扫描时间 所有通道，12秒 仅 FAM/SYBR® Green，3秒 软件 操作系统: Windows XP，Windows 7 多重分析: 每孔最多 2 个目标基因 系统 实时定量 PCR 许可：是 样品容量，96孔 样品体积，1–50ul（建议使用 10–25ul） 通信接口，USB 2.0 电气认证，IEC，CE 尺寸（宽 x 长 x 高），33 x 46 x 36cm 重量， 21/47 kg/lb | 1台 |
| 低温高速离心机 | 生物样品分离、纯化等 | 最高转速：26,000rpm 最大相对离心力：82,000 g 最大容量：6L 驱动系统：微机控制可变磁阻驱动系统 减磨系统：智能化真空减磨系统 制冷系统：环保制冷剂（不含CFC） 时间设定： 1分钟至99小时59分，连续运行 区带离心功能：有 样品量范围：1.5-1000ml 加速速率设定：12 减速速率设定：13 热量输出：2.0KW (6,900 BTU/hr) 湿度要求：<95% 尺寸(高x 宽x 深)：86cm x 71cm x 86cm 重量（kg）：290 噪音 < 57dbA 转头：JA-10定角转头，最大容量6x500mL，最大转速10,000RPM，最大离心力17,700xg； JA-20定角转头，最大容量8x50 mL，最大转速20,000RPM，最大离心力48,400xg 离心管：50ml离心管1包（25个/包），500ml离心管1包（6个/包） | 1台 |
| 细胞计数仪 | 细胞计数 | 细胞计数仪参数： 处理时间，30秒以内； 细胞样本范围，1 x 104 - 1 x 107 细胞/ml； 最佳的细胞大小，5µm至60µm； 软件，Countess软件； 带 USB驱动器及U盘； 仪器尺寸，27 cm (w) x 20 cm (d) x 19 cm (h)； 重量2.1kg； 细胞计数载玻片规格（大包，500片）： 室体积，~10 µL 实验材料，聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 尺寸，75 mm (w) x 25 mm (d) x 1.8 mm (h) 室深，100 µm | 1台仪器，1包计数载玻片（大包装，500片） |