## Sheet1
数字乳腺X射线摄影系统招标参数
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求
技术规格书中标注“★”号项目为核心技术参数，任意一项不满足技术分得0分。 非“★” 号项目为一般技术条款，5项以上负偏离（含5项）技术分得0分。
1 | 功能需求
1.1 | 用于人体乳腺摄影的数字平板X射线摄影诊断系统，具备C形臂，可实现电动摆位功能 | 具备
2 | 主要技术规格和要求
2.1 | 高压发生器
2.1.1 | 逆变频率 | ≥28KHZ
2.1.2 | 最大功率 | ≥4.9KW
★2.1.3 | 输出电压范围 | 20～49KV
★2.1.4 | 最大mA | ≥160mA
2.1.5 | 最大mAs | ≥600mAs
2.1.6 | 支持多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式、手动曝光模式 | 具备
2.1.7 | 全自动曝光AEC模式具备三种方式：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式 | 具备
2.1.8 | 发生器与机架一体化设计，非分体式 | 具备
2.1.9 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | 具备
2.2 | X线球管
★2.2.1 | 阳极靶靶面材料为钨靶 | 具备
2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸 | ≤0.1/0.3mm
★2.2.3 | 靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光 | ≤10°/16°
2.2.4 | 阳极旋转转速 | ≥9000RPM
★2.2.5 | 阳极热容量 | ≥300KHU
2.2.6 | 管套热容量 | ≥500KHU
2.2.7 | 限束器类型：电动，自动调节 | 具备
2.2.8 | 固有滤过：0.02mmAl | 具备
2.2.9 | 附加滤过材料：银、铑 | 具备
2.3 | 平板探测器
2.3.1 | 探测器材料 | 单晶硅或非晶硒
★2.3.2 | 探测器尺寸 | ≥23×29cm
★2.3.3 | 高分辨率采集矩阵 | ≥4600×5800
2.3.4 | 像素尺寸 | ≤50um
2.3.5 | 采集灰阶度 | ≥16bits
2.3.6 | 空间分辨率 | ≥10.1 lp/mm
2.3.7 | DQE | ≥70%@ 0 lp/mm
2.3.8 | 滤线栅栅密度 | ≥ 3.6 lp/mm
2.3.9 | 滤线栅有效栅比 | ≥5:1
2.4 | 立式摄影机架
2.4.1 | 源像距 | ≥70cm
2.4.2 | 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 | 具备
2.4.3 | 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便 | 具备
2.4.4 | 一键到下一摆位、一键到对称体位功能 | 具备
2.4.5 | 防护面罩 | 具备
2.4.6 | C形臂垂直运动高度范围 | 65cm-148cm
2.4.7 | C形臂旋转角度 | ≥+190°/-150°
2.4.8 | 最短扫描时间 | ≤5ms
2.4.9 | 平板探测器日常校准 | 具备
2.4.10 | 压迫类型 | 电动
2.4.11 | 手动压迫系统、智能压迫系统 | 具备
2.4.12 | 最大压迫力（电动） | ≥200N
2.4.13 | 压迫板类型：常规 | 具备
2.4.14 | 压迫板可单独拆卸、更换 | 具备
2.4.15 | 压迫板两个及尺寸规格 | 18×24cm/24×29cm
2.4.16 | 压迫板运动方式：智能压迫、手动调节 | 具备
2.4.17 | 压迫板解压方式：自动解压、手动解压 | 具备
2.4.18 | 压迫板支持紧急释放、自动释放 | 具备
2.4.19 | 压迫板圆形微调电动旋钮 | 具备
2.4.20 | 机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 | 具备
2.4.21 | 载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生 | 具备
2.4.22 | 按下相对旋转按键时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到角度界面，松开相对旋转按键时，则切回主界面；相对旋转角度不为0度时，主界面增加相对旋转角度显示以及相关图标和提示信息 | 具备
2.4.23 | 脚闸2副，并支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 | 具备
2.4.24 | 机架与工作台均设有一键急停键 | 具备
★2.4.25 | 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选 | 具备
2.5 | 图像采集工作站
2.5.1 | CPU主频 | ≥3.4GHz
2.5.2 | 主机工作站操作台内存 | ≥8GB
2.5.3 | 主机工作站操作台硬盘 | ≥1TB
2.5.4 | 图像文件存储容量 | ≥178000幅
2.5.5 | 显示器尺寸 | ≥24英寸
2.5.6 | 显示器分辨率 | ≥1900×1200
2.5.7 | 操作系统：Windows 系统 | 具备
2.5.8 | 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等 | 具备
★2.5.9 | 摆位指示图，能够用于提示校正每个拍摄部位 | 具备
2.5.10 | 图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 | 具备
2.5.11 | 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等 | 具备
2.5.12 | 植入物支持可选：（1）无；（2）盐水；（3）不明；（4）硅胶 | 具备
2.5.13 | 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标 | 具备
2.5.14 | 支持与PACS/RIS/HIS系统的集成 | 具备
2.5.15 | 支持动态实时患者信息检索与显示 | 具备
2.5.16 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 | 具备
2.5.17 | 支持检查不同状态显示与排序 | 具备
2.5.18 | 预定义拍摄参数与后期调整 | 具备
2.5.19 | 支持灰度处理与调整 | 具备
2.5.20 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 | 具备
2.5.21 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 | 具备
2.5.22 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 | 具备
2.5.23 | 支持DICOM 3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS | 具备
2.5.24 | 投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》,并提供相关证书证明材料 | 具备
2.6 | 图像后处理工作站
★2.6.1 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站 | 具备
2.6.2 | 针对乳腺辅助诊断设计专用快捷键盘 | 具备
★2.6.3 | 配置5M竖屏2个 | 具备
2.6.4 | 支持中文图文诊断报告输出 | 具备
2.6.5 | 支持自动胸壁配准 | 具备
2.6.6 | 支持乳腺MR、CT、超声等多模态DICOM图像预览 | 具备
2.7 | 具备三维断层功能
★2.7.1 | 支持三维断层扫描 | 具备
★2.7.2 | 具备双角度扫描模式 | 具备
2.7.3 | 大角度扫描模式的拍摄次数 | ≥20次
2.7.4 | 小角度扫描模式的拍摄次数 | ≥15次
★2.7.5 | 可根据三维断层图像数据智能合成二维图像，替代传统二维图像拍摄过程 | 具备
2.7.6 | 球管运动方式 | 连续扫描（非步进式）