介入手术室申购西门子DSA球管参数

1．球管技术参数

|  | X线球管：CAT Plus |
| --- | --- |
| 1 | 最大连续透视功率≥3000W |
| 2 | 最大透视管电流≥250mA |
| 3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |
| 4 | 阳极热容量≥3.375MHU |
| 5 | 管套热容量≥4.9MHU |
| 6 | 阳极最大散热功率≥6500W |
| 7 | 球管焦点≥3个 |
| 8 | 最小焦点≤0.3mm |
| 9 | 最小焦点功率≥19KW |
| 10 | 为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 |
| 11 | 为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形 |
| 12 | 中焦点≤0.6x0.6mm |
| 13 | 中焦点功率：≥42KW |
| 14 | 最大焦点≥1.0mm |
| 15 | 最大焦点功率≥90KW |
| 16 | 球管带有防碰撞保护装置 |
| 17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |
| 18 | 球管采用液态金属轴承技术 |

| 型号 | 折让担保 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT Plus球管 | 100% | 70% | 40% |
|  | 最长12个月 最多80000曝光单位 | 最长18个月 最多150000曝光单位 | 最长24个月 最多200000曝光单位 |

球管保用条款

即：自更换之日起12个月内且 80000个曝光单位内，西门子承担100%球管费用；

自更换之日起18个月内且150000个曝光单位内，西门子承担70%球管费用；

自更换之日起24个月内且200000个曝光单位内，西门子承担40%球管费用；